제작 시방서

품     명 :    이동형 휠체어리프트

(직립 이동형)

규  격  서

적   용

가. 본 규격서는 휠체어장애인의 이동을 돕기 위한 이동식 무대용 휠체어리프트   제작에 적용한다.

납품내역

가. 수량 및 설치장소

1)  수    량   :  2대

2)  설치장소   : 통영시민문화회관

나. 규격 및 제원

1)  구동방식   :  직류전동 스크류 방식

2)  제어방식   :  2모터 동기제어

3)  정격속도   :  1m/min (16mm/sec)

4)  자체중량   :  100kg

5)  사용중량   :  300kg

6)  전   원    :  AC 220V(단상3P), APC(자동전원전환장치;충전배터리)

7)  외형규격   :  (폭)930mm x (길이)1498mm [경사로 펼침길이 제외]

8)  최저지상고 :  120mm 이하(지면과 플렛폼 최저 높이)

9)  행정거리   :  1 m 이하 (1m 이상 별도설계 가능)

10)  탑승규격   :  (폭)800mm x (길이)1490mm

11) 보관규격   :  (폭)350mm x (길이)1530mm x (높이)1150mm

12) 이동형식   :  탈착바퀴플랫폼-지름70mm(브레이크회전바퀴 4개)

다. 규격 및 제원 기준

1)  정격 속도(m/min)  : 사용중량 300kg 적재시의 분당속도

[무부하시 1.8m/min(30mm/sec)]

2)  사용 중량(kg)     : 승강기 자체무게를 포함하지 않는 실사용 중량

3)  최저지상고       : 휠체어 탑승 시 지면과 플렛폼과의 거리 120mm 이하

4)  행정 거리(m)     : 지면으로부터 리프트가 운행하는 구간의 거리

구조 및 세부 규격

가. 일반구조

1) 리프트는 영구고정설치식이 아닌 이동에 필요한 바퀴가 장착된 이동식               구조를 갖는다.

2) 리프트를 보관 및 이동시 세로방향으로 직립시켜 보관면적을 최소화 하며  승강기,출입문 등의 수월한 이동편의성을 위해 직립리프트폭을40cm        이하로 설계한다.

4) 이동식리프트는 관리특성상(세우기,눕히기,이동하기) 최소인원(2인                   이하)으로 안전하게 조작가능하도록 리프트의 자체중량을 100kg 이하로              설계. 제작한다.

3) 휠체어가 리프트에 탑승하기 위한 자체 경사로를 갖는다.

4) 리프트를 구동 시 전용키를 이용하여 전원을 ON/OFF하는 방식을 갖는다.

5) 전원 방식은 220V 상시전원 및 비상시 APC(전원자동전환장치;충전배터리)            방식을 채용한다. (APC는 내장 또는 외장형으로 할 수 있다.)

6) 리프트 설치 후 상승, 하강시 휠체어장애인의 안전한 탑승을 위하여                  리프트의 움직임이 없도록 탈착바퀴를 반드시 탈거하여 리프트를 바닥에             고정하여야 한다.

나. 본 리프트는 다음과 같이 주요구성부로 이루어진다.

1) 구동부

2) 승강부

3) 조작반

4) 핸드레일

5) 경사로

6) 탈착바퀴플랫폼

다. 세부구조

1) 구 동 부

가) 모 터 : DC24V, 10A

나) 사 용 전 원 :AC220V(단상3P)

APC(자동전원전환장치)(400W,650VA)

다) SMPS(파워써플라이) : 600W(24V,12A)

2) 승강부

가) 승강기 내부 탑승 면적은 (폭)800mm x (길이)1490mm로 한다.

나) 바닥판은 미끄럼방지 기능을 갖추어야 한다.

다) 좌우측에는 휠체어장애인의 추락방지를 위한 안전펜스를 높이                       500mm(핸드레일 높이 포함) 이상으로 설치되어야 하며 충격에                      충분한 강도를 가져야 한다.

라) 본체는 250kg이상의 적재하중에도 충분한 강도를 유지하여야 한다.

마) 리프트가 원활하고 안전하게 이동할 수 있는 탈착바퀴를 적용하여야                 하며, 바퀴는 플랫폼형태로 탈부착이 용이한 구조를 채용한다.

3) 조 작 반

가) 승강기 내부에 조작반이 설치되며 조작반에는 상승, 하강 리모콘                     스위치를 연결 하여야 하며, 비상정지버튼을 설치한다.

나) 승강기의 조작리모콘은 좌, 우측 장애없이 자유로운 사용을 위해

고정식이 아닌 이동식으로 연결한다.

4) 핸드레일

가) ∅32이상의 핸드레일을 갖는다.

나) 핸드레일은 내측으로 접히는 구조를 갖는다.

다) 재질은 스테인리스 스틸 재질로 한다.

5) 경 사 로

가) 리프트 승하차를 위해 자체 경사로를 갖는다.

나) 탑승 후 경사로는 안전사고를 방지하기 위해 접힌 상태로 장애인의                      후방추락을 보호하는 구조를 갖는다.

6) 탈착바퀴플랫폼

가) 리프트이동 및 보관을 위하여 장착되는 탈착바퀴는 수월하게 장착,

탈거하는 구조를 가지며 브레이크 기능을 보유한 고하중용, 무소음

바퀴를 채택한다.

4. 품질보증 및 무상보수

가. 품질보증(하자보증)

본 시방서에 의하여 제작 납품된 리프트의 보증기간은 2년(24개월)간 보증한다. 이 기간내에 발생한 설계, 제작, 설치 및 자재불량 등의 원인으로 발생한 고장은 그 원인을 판별하여 무상 수리 한다.

나. 무상보수

계약자는 준공 후 2년(24개월)간 납품된 물품에 대하여 무상 유지 보수하여야 하며, 이 기간 중 성능조정 및 소모품 교체 등의 사항을 책임져야 한다.

단, 사용미숙, 파손, 점검미숙 등에 의한 고장은 유상으로 고장수리 하여야 한다.

다. 계약자는 무상보수기간이 끝난 후 발주자의 요구가 있을 경우에는 보수에 따른          계약을 체결하여야 한다.

라. 계약자는 하자기간 완료 후에도 기기의 운영 실태와 부속품의 수명을 고려하여

소요 부속품을 항상 적정 수준으로 보유하고, 요구 시 즉각 공급하여야 한다.